Matériel, formation de l’image échographique,  réglage des appareils et images abdominales: quelques bases

- L’échographie en général

L’échographie utilise des ondes sonores à haute fréquence (ultrasons) qui sont réfléchies de façon spécifique par les différents tissus. Les ondes reviennent et produisent l’image au niveau de l’appareil écho. Il est donc nécessaire, pour ce faire, d’avoir un échographe, et une sonde. C’est une imagerie en coupe donc ce que l’on voit est la résultante d’une tranche. Cela donne la capacité de faire des coupes dans les organes pour donner des vues plus spécifiques, alors que la radiologie ne donne que des vues de tout un organe.

Les ultrasons (US)  sont des ondes sonores de fréquence élevée à savoir que l’audition humaine perçoit de 20 à 20.000 Hz mais que la fréquence employée en échographie est de 2.5 à 10MHz (2 à 40 MHz). Rappelons que la fréquence est le nombre de fois que l’onde sonore est répétée par seconde (cycle / seconde) alors que la longueur d’onde est la distance parcourue par l’onde durant un cycle (m). On peut aussi parler de la vitesse de propagation des sons (m / s) qui est la fréquence x longueur d’onde. Par exemple dans un tissu mou la vitesse est de 1540 m/s (constante),  dans l’air c’est 330 m/s, et dans l’os 4080 m/s. L’impédance acoustique (Z) quant à elle est la masse volumique du milieu (densité) x vitesse de propagation des sons. On aura donc une image qui dépend de la dureté des milieux.

En fonction de la façon dont on incline la sonde on verra différentes parties des organes comme le foie, voire différents organes. On essaie d’évaluer comment est l’organe en coupe transversale et en coupe sagittale.

La sonde a une certaine épaisseur donc on a une tranche de tissu qui est prise, donc différente chose s’additionnent. L’image est plus fine à un endroit, c’est l’endroit de la meilleure résolution de l’image que l’on verra.

- L’interaction US-tissus

- Formation de l’image échographique

Réfraction Quand on a une onde incidente qui arrive sur le tissu, une partie sera réfléchie, alors qu’une autre partie est transmise aux tissus plus profonds. On aura une proportion réfléchie/transmise qui dépend de la nature du tissu, de l’angle d’incidence du faisceau et de la différence d’impédance acoustique entre les deux tissus (donc la différence de densité entre les tissus fait qu’on aura beaucoup ou peu d’onde transmise).

On a une structure qui apparaît anéchogène dans quelque chose de plus échogène. On a une ligne hyperéchogène qui est la transition entre la cavité abdominale et le thorax.

Le tableau montre qu’il y a une grande différence de vitesse de propagation entre l’os et les tissus mous et entre l’air et les tissus mous. Quand on a de telles transitions entre structures on aura donc une ligne blanche hyperéchogène qui apparaitra car quand la différence entre deux tissus est grande, on aura beaucoup d’onde qui sera réfléchie. C’est ce qui se passe à la jonction entre le diaphragme et le poumon notamment. C’est aussi ce qui se passe entre l’os et les muscles.

Première image : Foie (2) avec la vesicule biliaire(1)

Deuxième image : Image de tendon de CV (4) os  *tissu mou (2) tendon

2 est hypoéchogène par rapport a *

- Le matériel

- La sonde

Une sonde d’échographie est composée de:

- Des cristaux piézoélectriques qui produisent les ondes et récupèrent les ondes qui reviennent des tissus en profondeur. Un cristal donné produit des ondes dans un sens et les reçoit dans le même sens. Il existe par contre des sondes qui ne font pas cela (un cristal peut envoyer une onde dans un sens, puis pivoter dans la sonde pour les recevoir dans un autre sens). Dans les deux, tout cela reçu comme une seule image. Notons qu’il existe différents types de sondes, comme la microconvexe, la linéaire, la sonde à balayage mécanique ou à balayage électronique.

- Un matériel d’amortissement.

- (liquide pour les sondes à balayage mécanique)

- Une enveloppe protectrice

Effet piézoélectrique : Certains matériaux, comme les cristaux de quartz ou la céramique synthétique, ont la propriété de se charger lorsqu’ils sont comprimés et inversement, de se déformer (comprimer) lorsqu’ils sont chargés. En appliquant un courant alternatif sur un cristal piézoélectrique, le cristal se comprime et se décomprime alternativement et émet donc un son.

En résumé du fonctionnement de la sonde :

Un courant électrique → une vibration d’un cristal (effet piézoélectrique) → émission d’une onde acoustique de haute fréquence (1% du temps) → réflexion sur les différents tissus → retour à la sonde (dans un temps proportionnel à la distance parcourue  → vibration du cristal (réception -99% du temps) → un courant électrique est émis → tube à cathode engendrant la formation d’une image avec des points d’intensités lumineuses différentes. Les échos arrivant des tissus plus profonds arrivent plus tardivement que ceux des tissus superficiels, ils sont représentés au niveau de l’écran par des points d’intensités lumineuses en bas de l’écran.

Nous pouvons ensuite envisager les différents types de sondes qui sont :

Premièrement il y a les sondes pour lesquelles chaque cristal ou groupe de cristaux émet des US toujours dans la même direction. L’image est obtenue par juxtaposition des lignes formées par l’excitation successive de chaque cristal ou groupe de cristaux (linéaire et linéaire courbe). Ce sont ces sondes qui produisent des ondes et les reçoivent dans le même sens.

On a ensuite les sondes qui sont constituées d’un ou plusieurs cristaux pour lesquelles les US sont envoyés dans une direction différente à chaque impulsion au moyen d’un balayage mécanique ou électronique (phased array). Ce balayage n’est pas directement visible sur l’image reconstituée, car il est trop rapide pour être perçu et l’opérateur a l’impression d’une image en temps réel. A ce moment l’image est reconstruite dans différents plans.

Les différents types de sondes utilisés en médecine des petits animaux sont présentés ici. Nous allons les expliquer un à un.

La sonde linéaire

C’est une sonde électronique formée de petits cristaux alignés donnant à l’écran une image rectangulaire. L’avantage est qu’elle donne pas/peu d’artéfacts de proximité, en surface mais par contre le problème est que la surface de contact est large (cela pose donc problème quand on doit aller entre les côtes ou sous les côtes par exemple). Ainsi, elle donne de bonnes images pour les structures en surface comme les tendons du cheval ou la rate chez les chiens et les chats mais si on veut voir le foie il faut passer entre les côtes chose qui est difficile vue la forme.

La sonde sectorielle linéaire courbe ou (micro-) convexe

C’est une sonde électronique formée de petits cristaux formant une courbe donnant une image en cône à sommet large (la largeur dépendra du rayon de courbure de la sonde en question). Un des avantages est que cela donne pas/peu d’artéfacts de proximité, que le champ d’exploration est plus large qu’avec la sonde linéaire et qu’il y a une petite surface de contact quand elle est micro-convexe (cela est particulièrement bon pour l’abdomen crânial). Cette sonde courbe donne une sorte de cône (au dessus de l’image écho).

La sonde phased- array, à balayage

C’est une sonde à balayage électronique avec des cristaux arrangés en ligne. Décalage de la mise en charge des différents cristaux: changement de direction du faisceau US. Cela donne une image en cône avec juste un point en surface. L’avantage de cette sonde est qu’elle donne une bonne résolution en profondeur, une résolution latérale (donc elle est idéale pour les échocardiographies car cela permet d’aller en profondeur et permet d’aller entre les côtes ou les duplex, durant lesquelles on a à la fois l’image normale et l’image Doppler). Par contre l’inconvénient est la présence d’artéfacts de proximité donc elle est beaucoup moins bien pour faire l’abdomen car elle ne donne pas une bonne image de surface. Elle ne permet donc pas d’évaluer la rate en surface par exemple, car on ne verra qu’une toute petite partie de ce qui est en surface.

La sonde sectorielle mécanique

C’est une sonde à balayage mécanique donc le ou les cristaux sont sur un support qui oscille. Le mouvement est souvent perceptible à l’écran. Elle donne une image en cône à sommet large. L’avantage est qu’elle donne moins d’artéfacts de lobes accessoires mais par contre on a une perte d’information due aux artéfacts de proximité et on n’a souvent qu’un focus fixe (flèche a droite de l’image).  On ne peut donc pas avoir des images en duplex (on ne peut pas voir le Doppler en même temps que l’image échographique normale).

Pour l’abdomen, on prendra une sonde microconvexe surtout avec la linéaire pour certaines parties.

Les sondes qui existent actuellement sont presque toutes multifréquences donc on choisit la fréquence que l’on va utiliser. Ainsi la fréquence utilisée pour l’abdomen du chien est généralement de 7.5 MHz (on peut aller aussi bas que 3.5 MHz chez les très gros chiens même si cela est plus pour les chevaux) et de 10MHz chez le chat.

- Le matériel d’amortissement

Il raccourcit la durée de l’impulsion ultrasonore et élimine les sons produits dans la direction opposée (vers la sonde). C’est aussi quelque chose qui élargit la bande passante pour faire émettre le même cristal à des fréquences différentes en fonction de l’impulsion électrique (→ sondes multifréquences)

- La résolution spatiale

La résolution spatiale est la capacité de distinguer 2 points adjacents et pas comme étant 1 point. On parle de 3 types de résolutions (qui se définissent en fonction du plan dans lequel elles permettent de distinguer des points) qui sont :

- Résolution axiale

- Résolution élévationnelle

- Résolution latérale

On voit que dans le champ des ondes, il existe un endroit où il est plus fin alors que dans le reste il est plus épais. La résolution ne sera pas la même en fonction de l’endroit où l’on est.

- La résolution axiale

C’est la capacité de résoudre 2 cibles placées à une distance (d) l’une de l’autre, suivant l’axe du faisceau, l’axe de propagation de la sonde. La distance d0 la plus courte, en mm, définit le pouvoir résolutif de la sonde. On parle aussi du minimum séparable.

Cette résolution dépend de la fréquence de la sonde ; ainsi plus la fréquence est élevée, meilleure est la résolution axiale (pour une pénétration moindre). On pourra donc différencier deux points dans l’axe comme deux points différents. Cela s’explique par le fait que quand la fréquence est plus élevée, la longueur d’onde est plus courte, et donc deux points très proches sont plus facilement différenciés avec une haute fréquence. Par contre, si on diminue la fréquence, et donc qu’on augmente la longueur d’onde les deux points donnés seront projetés sur une seule longueur d’onde et donc comme un seul point sur l’écran. On comprend donc que pour augmenter cette résolution il faut être capable d’augmenter la fréquence de la sonde.

- La résolution latérale

C’est la capacité de résoudre 2 cibles placées à une certaine distance et disposées toutes deux dans un plan perpendiculaire à l’axe du faisceau ultrasonore, de propagation des ondes. Elle s’exprime en mm, à la profondeur considérée.

Elle dépend de l’épaisseur du faisceau et de là où le champ est le plus fin (fréquence et distance par rapport à la sonde) car ce point est le focus. Les US ont tendance à converger à la sortie de la sonde puis à se disperser vers la périphérie lorsqu’il s’éloigne de la sonde. C’est à l’endroit où les rayons convergent avant de diverger que la résolution latérale sera la meilleure. La plupart des sondes permettent de bouger le focus, et en fonction de l’organe que l’on va observer, on va faire varier ce focus pour voir ce qui se passe en profondeur.

- La résolution élévationelle

C’est la capacité de résoudre 2 cibles placées à une certaine distance et disposées dans un plan perpendiculaire au plan de l’image.  C’est en fait la capacité à discriminer entre deux points qui sont situés dans l’épaisseur.

Cela est relatif à l’épaisseur de coupe ce qui dépend de la taille des cristaux dans la sonde.

- L’échographe

On a les boutons de gain général et le gain étagé. On a aussi le focus. Par ailleurs, on remarque une boule qui permet de geler notre image. Elle nous permet aussi de retourner à une autre image pour sélectionner la meilleure. Il est aussi possible de jouer avec la profondeur de l’image, soit pour l’agrandir, soit pour la rétrécir. Il est aussi possible de couper l’écran en deux pour comparer deux choses.

On a ici un autre exemple d’échographe et de ses boutons.

- Les réglages

Avant de commencer à faire une échographie, il faut que l’appareil soit correctement réglé.

- Les réglages en début d’examen

Les différentes choses que l’on doit faire sont les préréglages, le choix d’une sonde et l’adoption d’une orientation de la sonde.

Préréglages : Ils permettent de régler un certain nombre de paramètres, comme le contraste, la persistance de l'image, ou le renforcement des contours automatiquement à une valeur prédéterminée (par le constructeur ou par l’utilisateur) en fonction de caractéristiques de la partie à examiner (cela se choisit au moment où le patient arrive, quand on sait ce que l’on doit examiner). Pour l’échographie abdominale, cette partie a naturellement un contraste faible  donc on veut différencier différentes gammes de gris (on ne veut pas des images trop blanches ou trop noires). La vitesse peut être relativement lente et malgré cela on aura une persistance de l’image contrairement à la cardiographie où on veut que l’image change en même temps que les mouvements du cœur (donc dans ce cas, l’image doit revenir très vite car le cœur est toujours en mouvement) et que les couleurs soient très tranchées.

On doit ensuite prendre en compte le power et dynamic range. Le power (puissance) contrôle le voltage appliqué aux cristaux et règle l’intensité des ultrasons (amplitude), autrement dit la fréquence. En augmentant le power on augmente aussi les échos de retour. Afin d’éviter des artéfacts le power doit être réglé le plus bas possible tout en ayant une intensité des échos suffisante. Notons que l’humain perçoit ~10-12 niveaux de gris alors que les échographes proposent une large gamme de gris. Les niveaux de gris qui sont associés aux différents signaux acquis peuvent être changés en changeant le dynamic range. Le résultat sera un contraste différent de l’image à l’écran.

Le choix d’une sonde : On va choisir la sonde en fonction de la profondeur des structures que l’on va examiner. Or la plupart des sondes sont multifréquences donc on peut adapter tout ça pendant l’examen (par exemple quand on regarde la rate on augmente la fréquence car elle est superficielle, mais si on veut regarder quelque chose de plus profond on la diminue).

- Les réglages en cours d’examen

Il est possible de régler en cours d’examen la fréquence de la sonde les gains (gain  général et TGC), la profondeur et le focus.

La fréquence de la sonde : On va la choisir en fonction de l’organe à regarder. Les sondes multifréquences présentent l'avantage de pouvoir changer la fréquence des ultrasons facilement par un simple bouton. La sélection des hautes fréquences privilégie la résolution de l’image au détriment de la profondeur d'exploration alors que la sélection des basses fréquences privilégie la profondeur d'exploration au détriment de la résolution.

Les gains : Il existe deux types de gains, à savoir le gain général et le TGC (c’est le gain étagé). Le but quand on augmente le gain est d’amplifier les échos qui reviennent pour qu’ils soient plus brillants. Ainsi, l’amplification des échos de retour ou gain permet d'ajuster la brillance de l'image affichée sur l'écran. On comprend donc qu’une image sur laquelle on a augmenté le gain apparaît plus blanche (c’est l’image présentée à droite par opposition à celle de gauche).

Le gain général est réglé par un gros bouton sur l’échographe. Le gain général cause en fait une amplification de l'ensemble des échos mais parfois, il est nécessaire d’agir de manière plus ciblée (car parfois le simple fait d’augmenter les gains généraux ne permet pas de donner une meilleure image comme l’exemple ci-dessous le prouve).

Le gain général ne doit pas être régler trop fort, car l'image devient trop blanche et il y a une diminution du contraste de l'image avec plus de bruits.

Le gain général ne doit pas non plus être réglé  trop faiblement, car l'image devient toute noire. On se rend compte que travailler dans une pièce sombre permet de procéder avec un gain plus faible.

On doit ensuite envisager ce qu’est le gain étagé (TGC = Time-Gain-Compensator) permet de compenser l’atténuation des US avec l’augmentation de la profondeur. Le but de son réglage est d’obtenir une image globalement homogène sur tout l’écran. En effet si on ne fait pas ça, les échos qui partent plus en plus profondément dans les tissus sont atténués par les tissus. Or nous on voit que tout soit homogène même si on a une atténuation ; on augmente donc le gain en profondeur pour obtenir cela. Ainsi, ce gain est un peu plus fort en profondeur et un peu moins fort en surface

La profondeur de l’image : Cela dépendra des organes à examiner. Or la profondeur des organes examinés varie de 1 cm à parfois 10-15 cm. Ainsi la profondeur de l’image doit souvent être ajustée afin d'optimiser l'image sur l’écran. C’est pour cela que l’on doit utiliser l'ensemble du champ affiché à l'écran et « remplir » l'écran avec la structure à évaluer (cela est important pour bien évaluer la structure).

Le focus : Cela est là où on a la meilleure résolution latérale. La position du focus peut être ajustée par rapport à la profondeur de la structure examinée (par exemple si on voit un nodule dans un organe, on va mettre le focus à cet endroit). Un repère est visible sur l’écran pour connaître la position du point de focalisation. La plupart des sondes permettent de mettre plusieurs focus en même temps pour avoir une meilleure image. Cela convient quand on a un animal calme sinon l’image sera floue vu que la vitesse de l’image sera ralentie sur l’écran.

- La sémiologie ultrasonore

- La terminologie

L'interprétation des images US bidimensionnelles repose sur l'observation de structures d'échogénicité différentes. L'échogénicité d'un tissu ou d'une interface est sa faculté à générer un écho. Les différents termes sont tels que :

- Anéchogène: Structure vide d'écho, ou, qui apparait noire sur l'écran,

- Hypoéchogène: Structure qui apparait relativement sombre (gris foncé),

- Hyperéchogène: Structure qui est à l'origine d'un nombre important de réflexion des US et qui forme une image claire sur l'écran. Cela est relativement blanc sur l’écran.

La notion d'hypo- ou d'hyperéchogène est relative par rapport aux structures avoisinantes. On doit donc toujours regarder ce qu’il y a autour de ce que l’on regarde. Lorsque 2 structures ont la même échogénicité, on dit qu'elles sont isoéchogènes.

- L’échogénicité des tissus

On distingue 3 grands types d'échos  fondamentaux:

- Les échos d'interface: Cela est le fruit de la juxtaposition de tissus mous et d'air ou de tissus mous et d'une structure dure, minéralisée ou métallique. C’est ce qui arrive entre le diaphragme et le poumon ou l’os et le muscle par exemple.

- Les échos de structure: Ils sont composés d'échos de faible amplitude correspondant à une réflexion diffuse et une dispersion des ultrasons dans les milieux relativement homogène. L'échogénicité d'un tissu dépend principalement de son homogénéité tissulaire, de sa vascularisation et de sa teneur en graisse et en tissu fibreux.

- Les structures anéchogènes: Elles sont vides d'échos et correspondent à des liquides (urine, bile, sang…).

L’échogénicité des différentes choses que l’on peut observer dans ‘abdomen est présentée ici (depuis le plus échogène, le plus blanc, au moins échogène) :

Pour pouvoir évaluer si un organe est normal on le compare aux organes adjacents. Pour rappel, les échogénicités normales sont Rate > Graisse du ligament falciforme ≥ Foie ≥ Cortex rénal > Médullaire rénale. Par ailleurs, la graisse périrénale est plus échogène que le sinus rénal. Il se peut que lors de souci on ait des rapports échogènes différents.

- Les artéfacts

Un artéfact est la représentation de quelque chose qui n’existe pas anatomiquement. Ils peuvent gêner l’examen mais ils peuvent également donner des informations sur la nature de la structure examinée. Il existe des catégories différentes d’artéfacts :

Différentes structures peuvent donner un mélange d’artéfacts.

Ceux qui sont liés à la résolution

- Les artéfacts de « localisation»

- Les artéfacts d’atténuation (des ondes échos)

- L’épaisseur de coupe/volume partiel

Cela arrive quand une structure est seulement partiellement dans la section de coupe. En effet, quand la sonde prend l’image, cette image a une certaine épaisseur ; or il peut qu’à un endroit, deux organes (comme le foie et la vésicule biliaire sur l’exemple repris ci-dessous) se retrouvent sur la même épaisseur, et cela va s’additionner quand on regardera. (on aura à la fois du foie et de la vésicule biliaire). Pour que ça ne se produise pas, on peut changer la position ou l’angulation de la sonde pour essayer de n’avoir que de la vésicule biliaire par exemple si c’est ce que l’on souhaite.

C’est cela qui s’est passé ici. On voit un artéfact fléché qui est le fruit d’une superposition de foie et de vésicule biliaire (cela ne doit pas être confondu avec un problème comme un calcul).

- L’artéfact de réverbération

Cela se produit entre deux structures de surface qui sont très échogènes et qui réfléchissent donc les échos. Les échos vont donc arriver à la première structure, on aura une réflexion, et la structure adjacente, qui est également très échogène va réfléchir également, ce qui fait que les échos vont de l’un à l’autre en s’atténuant. La même onde écho aura donc fait un long trajet avant de donner une image ce qui donne des sillons et l’image apparaîtra sur l’écran en fonction du temps que l’écho a mis pour revenir à la sonde.

Ainsi, les échos qui sont revenus directement seront projetés plus proches sur l’image alors que les échos qui ont été réfléchis plusieurs fois prendront plus de temps pour revenir, ce qui fait qu’ils seront projetés plus loin. Cela donne des lignes parallèles les unes aux autres, ce qui arrive quand on a des structures qui réfléchissent les échos.

- L’artéfact en queue de comète

Ce sont des artéfacts de réverbération particuliers constitués de petites lignes équidistantes, très proches, en région profonde d'une structure très échogène.  En somme cela donne un artéfact en ligne qui va se prolonger en profondeur. Cela est souvent associé à des bulles d’air (digestif) et à des objets métalliques.

On a premièrement les réverbérations externes qui se produisent entre le cristal et la surface de la sonde (cela donne l’aspect de l'écran lorsque la sonde n'est pas posée sur l'animal) ou entre la surface de la sonde et une structure interne. Ces réverbérations englobent l’entièreté de l’animal. Ensuite on peut mentionner les réverbérations internes qui se font entre 2 surfaces échogènes à l'intérieur de l'animal (comme dans le tube digestif où l’on a des bulles de gaz qui réfléchissent entre elles les échos).

En pratique, les queues de comètes donnent soit des lignes qui se prolongent en profondeur, soit une apparence de ligne très blanche qui va en profondeur.

- Le renforcement postérieur

Cela se produit en présence d'une structure anéchogène, en somme, liquidienne (vessie, vésicule biliaire, kyste, liquide dans le parenchyme hépatique, les follicules ovariens). Cela donne une idée de la structure qui est sur l’image. Les US sont moins atténués par le liquide que par les tissus voisins et les US résultant du bord postérieur de la structure seront plus intenses et apparaîtront comme une zone hyperéchogène. Ainsi, si on a une onde écho qui passe dans les tissus, elle reviendra avec une certains intensité, une certaine échogénicité. Or l’onde qui passe juste à côté et qui passe dans du liquide reviendra avec une plus grande intensité car elle est passée dans des liquides qui atténuent moins les US pendant une portion de son trajet. On comprend donc que la portion profonde apparaisse plus blanche lors de renforcement postérieur. Cela nous prouve que ce qui est présent est liquidien et pas trop cellulaire (car les cellules atténuent plus les US). Cela permet de dire, par exemple, sur un ovaire, que c’est un follicule et non un CJ, car alors qu’un follicule donnera un renforcement postérieur, ce n’est pas le cas d’un CJ qui ne contient pas de liquides.

- L’ombre acoustique

Cela se produit en présence d‘une interface très échogène comme tissus mous/air (dans le tube digestif par exemple) et tissus mous/structure minéralisée (os, minéralisation dystrophique, calcul). La majorité des US sont réfléchis vers la surface et reviennent vers la sonde. Il s’agit de quelque chose qui peut empêcher l'exploration des organes sous-jacents car il n’y a pas d’ondes échos qui peuvent aller en profondeur pour nous donner une image par la suite. On a donc une structure qui va apparaître hyperéchogène, et juste derrière, plus en profondeur, on ne verra rien ; c’est l’ombre acoustique. Elle apparaît par exemple quand on a des minéralisations vésicales ; l’ombre acoustique nous permet de caractériser ce qui se trouve dans la vessie car un hématome par exemple donnerait une image très différente. Sur l’image ci-contre, toute la vessie nous donne une image assez dense mais seulement la partie hyperéchogène est calcifiée, ce qui est renseigné par l’ombre acoustique.

On montre ici un autre exemple de cône d’ombre, d’ombre acoustique.

Il est possible d’avoir des cônes d’ombres quand on a des MF très dures dans le côlon.

Remarque : Souvent à l’interface tissus mous - air, on a non seulement cet artéfact mais aussi un artéfact de réverbération. On pourrait donc avoir les deux à la fois, ce qui s’appelle un cône de Bonsall (on a quelques ondes échos qui vont en profondeur mais l’artéfact de réverbération se superpose).

- L’anisotropie

Ce sont des variations d’échogénicité en fonction de l’orientation du faisceau ultrasonore par rapport à différentes structures comme la paroi de la vessie, la capsule rénale et splénique, tendons. Par exemple si on n’est pas bien perpendiculaire à l’axe du tendon, il apparaitra hypoéchogène (alors que quand on place la sonde bien perpendiculaire, cela sera bien échogène).

Quand on a de l’épanchement abdominal, on peut avoir l’impression que la paroi de la vessie est rompue à un endroit, mais cela n’est qu’un artéfact. S’il y avait vraiment une vraie rupture, on aurait un changement du contraste dans la vessie, ou alors on doit voir un hématome (dans la lumière ou dans la paroi de la vessie). Un autre indicateur de la rupture vésicale est quand on a de la graisse qui se colle à la paroi de la vessie (c’est le mésentère). Ici ce n’est pas le cas, c’est de l’anisotropie.

- La réfraction – l’ombre de bord

Cela arrive suite à la réfraction et réflexion des US (comme toutes les ondes) sur une paroi d’une structure ronde, ovale comme la vessie, les reins, la vésicule biliaire, les vaisseaux, les tendons, … Comme il y a une réfraction, il y aura une zone où il n’y aura pas d’ondes échos. La direction de l’ombre dépendra de la vitesse de propagation des ondes dans les tissus concernés.

- L’image en miroir

Il se rencontre quand les US rencontrent une surface réfléchissante hyperéchogène lisse et courbe, principalement avec le diaphragme, faisant apparaître du tissu hépatique crânialement au diaphragme (alors que normalement, on a le poumon). En fait, les US arrivent à une structure très réfléchissante et donc on a des réflexions qui font que les US prennent plus de temps pour arriver à la sonde ; or la sonde ne sait pas que ce temps est le fait de réflexions successives et donc on aura deux fois la même image de part et d’autre du diaphragme, puisque les ondes qui arrivent plus tard sont aussi celles qui étaient passées par le foie. Ces images hépatiques artéfactuelles ne doivent pas être confondues avec une hernie diaphragmatique. C’est donc quelque chose que l’on retrouve surtout dans l’abdomen crânial et surtout des chiens, avec exactement la même image qui apparaît de part et d’autre d’une interface comme le diaphragme.

Sur les images, on voit que de part et d’autre de l’interface, on a exactement le même tissu, comme par exemple le foie ou le rein, et ce avec exactement les mêmes vaisseaux (si on avait une hernie diaphragmatique, on aurait du foie de l’autre côté mais ce ne serait pas identiquement la même image comme ici).

- Les lobes accessoires

On sait que le matériel d’amortissement va arrêter les réfléchissements qui viennent le coté (en effet il y aura toujours des ondes qui viennent à la sonde à ce niveau, mais l’amortissement permet de faire en sorte qu’elles ne participent pas à l’image). Le problème est que parfois certaines ondes viennent des cotés et reviennent vers la surface, participant à l’image. Imaginons par exemple que nous regardions la vessie. Or dorsalement à la vessie il y a du côlon qui forme une interface très échogène. Certaines ondes vont sur les côtés et rencontrent le côlon et pas la vessie, ce qui fait que l’on aura une image de côlon qui participe à l’image de la vessie (on a l’impression qu’il y a quelque chose dans le fond de l’organe alors qu’en fait c’est juste du côlon, voir l’image suivante). Les artefacts de lobes accessoires sont particulièrement visibles lorsqu'ils apparaissent sur des structures vides d'échos, comme la vessie. Le côlon descendant, contenant de l'air, forme une interface très échogène, qui réfléchit les ultrasons émis par les lobes accessoires. Ces échos apparaissent dans la lumière vésicale.

On montre ici des exemples de cet artéfact, à savoir que dans la vessie cela peut être combiné à un artéfact d’épaisseur de coupe.

- La technique d’examen pour l’échographie abdominale

- La préparation

- La tonte

Il est nécessaire de tondre l’animal en remontant assez en avant. On va donc de l’appendice xiphoïde jusqu’au pubis et on prend comme repère la 11ième côte et les muscles sous-lombaires. On va remonter sur les cotes car le foie et le rein sont en partie sous les côtes (on passe donc en intercostal ou en sous-costal pour aller chercher ces organes ; il est donc nécessaire de tondre).

- La mise à jeun

On met l’animal à jeun sinon le gaz de digestion va perturber l’examen et cacher plein de choses. En plus, si l’animal a mangé, l’estomac sera gros, plein de matière, ce qui nous cachera les structures qui sont derrière.

- La sédation

Elle est facultative, et si on peut l’éviter cela est mieux. Il vaut mieux rassurer l’animal.

- Le positionnement

On peut coucher l’animal sur le dos, car cela permet de mieux voir, mais quand on n’a personne pour le tenir, on peut aussi le mettre sur le côté (cela peut aussi aider à avoir moins de gaz dans certains cas, ou de prendre une autre approche si on ne voit pas bien sur le dos). On peut aussi faire cela sur animal debout mais pas pendant tout l’examen (cela permet de faire la différence entre un calcul et une calcification d’une paroi dans une vessie ; si c’est un calcul et qu’on met l’animal debout, le calcul bougera).

- La procédure

Il est surtout essentiel d’être complet et systématique et de connaitre la topographie des organes! On commence généralement en avant et à gauche, et on progresse vers la droite et l’avant, et ensuite on va vers l’arrière toujours à droite. Les structures que l’on retrouve sont surtout le foie, le rein, l’estomac, la rate, la vessie, le côlon, … On peut aussi faire des spirales ou des serpentins car cela nous permet de voir toutes les anses intestinales.

On voit donc que l’on commence à gauche en avant, qu’on va en avant à droite puis qu’on remonte vers l’arrière.

Les différentes structures à observer comprennent :

- Foie (incluant la vésicule biliaire, les voies biliaires, la veine porte et les vaisseaux dans le hile) +/-thorax

- Estomac (incluant le pylore et la jonction pylore-duodénum)

- Rate, ganglion splénique

- Lobe G du pancréas

- Rein G et surrénale G (ovaire G et corne G)

- Aorte et veine cave caudale (trifurcation → diaphragme)

- Ganglions iliaques médiaux (et hypogastriques)

- Vessie et urètre (prostate et testicules)

- Tractus digestif: Duodénum, jéjunum, iléon, jonction iléo-caecale, colon, ganglions jéjunaux et coliques

- Graisse mésentérique et omentum

- Paroi abdominale et séreuse

- Rein D et surrénale D

- Pancréas (lobe D et corps), ganglions hépatiques

- Aorte et veine cave caudale (abdomen crânial) et veine porte

On commence par l’abdomen crânial, où on voit le foie, l’estomac, la rate. On va en arrière, et on voit donc le rein, la surrénale, on suit les gros vaisseaux en arrière, on trouve la vessie, potentiellement les ovaires, l’utérus. Après on passe en revue les anses intestinales, et on va à droite, voir le rein de ce côté, la surrénale, les gros vaisseaux, … Chaque organe/structure/anomalie doit être visualisée dans au moins 2 plans. En effet quand on a une lésion il faut la retrouver dans le deuxième plan pour s’assurer que c’est bien une lésion et non un artéfact. Il ne faut pas hésiter à tourner la sonde à 90°. Quand on est dans l’abdomen crânial, il ne faut pas hésiter non plus à incliner la sonde, sans rester tout le temps à 90°. Il faut bien appuyer et passer en sous-costal pour une meilleure visualisation. Quand on fait la région caudale, on fait la même chose en arrière pour la cavité pelvienne. On fait des coupes transversales, sagittales, obliques, pour avoir le maximum d’information. Par exemple une coupe tangentielle à une côte permet de voir la tête de la rate (c’est ce qui est fait dans l’image fléchée ci-contre). Changer la position de l’animal peut aussi aider.

- Les indications et limites de l’échographie abdominale

- Les intérêts

Les différents intérêts sont que l’écho est :

- Examen non invasif

- Examen de choix pour la cavité abdominale (lors de douleur abdominale, de masses, de suspicion d’atteinte d’organe intra-abdominal, d’adénopathie sus-sternale sur les radios thoraciques… Quand on voit que ces NL sont gonflés, on doit se rappeler que cela ne draine pas le thorax mais la paroi dont les glandes mammaires et l’abdomen crânial)

- Aide à l’abdominocentèse quand liquide en faible quantité

- Utile pour ponctions et biopsies échoguidées

- Les limites

Les limites de cet examen sont telles que :

- Animaux obèses : Les ondes échos passent moins bien donc on aura une image moins bonne

- Gaz digestif, pneumo-abdomen : On aura du mal à voir les structures à cause des artéfacts notamment.

- Polypnée : On ne verra rien car l’animal bouge trop.

- Elle est limitée pour l’examen de l’estomac et du côlon donc ce n’est pas parce qu’ils paraissent normaux à l’écho qu’ils le sont. En effet les aliments et les MF masquent une bonne partie de l’estomac et du côlon (on ne voit donc que la partie ventrale, et jamais la partie dorsale de ces organes, et on ne voit pas en profondeur). Ainsi, on pourrait avoir un CE alors qu’on ne le voit pas.

- La ponction échoguidée

Cela se fait à la sonde, à savoir qu’il faut s’assurer de ne pas piquer dans celle-ci. Quand on pratique l’échographie, on doit être dans le même plan que la sonde qu’on emploie. Si on est oblique par rapport à la sonde, on ne verra pas correctement.