CONSTAT DE VERIFICATION N° MXD 08 04 15 07

SOCIETE PRESTATAIRE :	SOCIETE : ALSA FRANCE

PLCD	ADRESSE : 54 712 LUDRES

86 rue Jean Burger	SERVICE : Pré-pesées

# 57070 St Julien Les Metz

IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT :

Marque : AND	Portée maxi : 60 kg

Modèle : AD-4407-EC	Portée mini :  200 g

N° de série : IP3600474	e : 10 g		d : 10 g

N° indent. Interne :  PRE/02	Classe : III

X: Instrument hors métrologie légale 	Carnet métrologique : Oui X Non 

(à défaut EMT légale x 2 )	Intégrité des scellements : Oui X Non 

VERIFICATION DES CHARGES CENTREES ET EXCENTREES

|  |  | AVANT REGLAGE | APRES REGLAGE |
| --- | --- | --- | --- |
| EN CHARGE CENTRALE Poids de contrôle : 20 kg / 40 kg Incertitude : +/- 10 g / 20 g EN CHARGES EXCENTREES (1-2-3-4) Poids de contrôle : 20 kg Incertitude : 20 g | 1 2 3 4 5 | 20.000 kg 20.010 kg 20.010 kg 20.000 kg |  |

VERIFICATION DE LA FIDELITE

|  |  | AVANT REGLAGE | APRES REGLAGE |
| --- | --- | --- | --- |
| Max / 2 (ou min) : 20 kg EMT+/- 20 g | 1 2 3 4 5 6 | 20.010 kg 20.000 kg 20.010 kg 20.010 kg 20.010 kg 20.000 kg |  |

VERIFICATION DE L'EXACTITUDE DU DISPOSITIF DE MISE A ZERO ET DE TARE

Zéro	Tare			Mobilité

Oui X  Non 	Oui X  Non 			Oui X  Non 

VERIFICATION DE LA JUSTESSE

|  |  |  | AVANT INTERVENTION | APRES INTERVENTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POIDS DE CONTROLE | EMT +/- : | CHARGE CROISSANTE | CHARGE DECROISSANTE | CHARGE CROISSANTE | CHARGE DECROISSANTE |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 0 kg 0.2 kg 5 kg 20 kg 40 kg 60 kg | 10 g 10 g 10 g 20 g 30 g 30 g | 0 kg 0.200 kg 5.000 kg 20.010 kg 40.030 kg 60.030 kg | 0 kg 0.200 kg 5.000 kg 20.010 kg 40.030 kg |  |  |

MOYENS METROLOGIQUES MIS EN OEUVRE

- Procédures utilisées : Vérification périodique

- Masses étalons utilisées : 	Coffret F1

## Masse M1

- N° des certificats d'étalonnage des masses : Coffret F1 : Z15 02073

### Masse 10 kg : 15M0258

Masse 20 kg : 15M0254

- Date de limite  de validité d’étalonnage des masses : 02/2016 (Coffret F1)

04/2016 (Masses 10 kg et 20 kg)

DEFAUTS / ANOMALIES / OBSERVATIONS

Observations éventuelles :

Décision : conforme     Oui X   Non 

Date du constat : 08/04/2015	Nom : M.DUONG

Signature :

# Text boxes

- 3

1	4