CONSTAT DE VERIFICATION N° MXD 08 04 15 40

SOCIETE PRESTATAIRE :	SOCIETE : ALSA FRANCE

PLCD	ADRESSE : 54 712 LUDRES

6 Boucle de la Bergerie	SERVICE : A17

# 57070 St Julien Les Metz

IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT :

Marque : KERN	Portée maxi : 15 kg / 30 kg

Modèle : IXS 30-2M	Portée mini : 100 g / 200 g

N° de série : WX14670037	e : 5 g / 10 g	d : 0.5 g / 1 g

N° indent. Interne :	Classe : III

X: Instrument hors métrologie légale 	Carnet métrologique : Oui X Non (

(à défaut EMT légale x 2 )	Intégrité des scellements : Oui X Non (

VERIFICATION DES CHARGES CENTREES ET EXCENTREES

|  |  | AVANT REGLAGE | APRES REGLAGE |
| --- | --- | --- | --- |
| EN CHARGE CENTRALE Poids de contrôle : Incertitude : +/- EN CHARGES EXCENTREES (1-2-3-4) Poids de contrôle : 5 kg / 10 kg Incertitude : 5 g / 10 g | 1 2 3 4 5 | 5 000 kg / 10 000 kg 5 000 kg / 10 000 kg 5 000 kg / 10 000 kg 5 000 kg / 10 000 kg |  |

VERIFICATION DE LA FIDELITE

|  |  | AVANT REGLAGE | APRES REGLAGE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 2 3 4 5 6 | 5 000 kg/ 10 000 kg 5 000 kg/ 10 000 kg 5 000 kg/ 10 000 kg 5 000 kg/ 10 000 kg 5 000 kg/ 10 000 kg 5 000 kg/ 10 000 kg |  |

VERIFICATION DE L'EXACTITUDE DU DISPOSITIF DE MISE A ZERO ET DE TARE

Zéro	Tare			Mobilité

Oui X  Non (	Oui X  Non (			Oui X  Non (

VERIFICATION DE LA JUSTESSE

|  |  |  | AVANT INTERVENTION | APRES INTERVENTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POIDS DE CONTROLE | EMT +/- : | CHARGE CROISSANTE | CHARGE DECROISSANTE | CHARGE CROISSANTE | CHARGE DECROISSANTE |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 0 kg 0,100 kg 2,5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 30 kg | 5 g 5 g 5 g 10 g 15 g 20 g 30 g | 0 kg 0,100 kg 2,500 kg 10,000 kg 15,00 kg 19,99 kg 29,98 kg | 0 kg 0,10 kg 2,50 kg 10,00 kg 15,00 kg 19,99 kg |  |  |

MOYENS METROLOGIQUES MIS EN OEUVRE

- Procédures utilisées : Vérification périodique

- Masses étalons utilisées : 	Coffret F1

Masse M1

- N° des certificats d'étalonnage des masses : Coffret F1 : Z15 02073

### Masse 10 kg : 15M0258

Masse 20 kg : 15M0254

- Date de limite  de validité d’étalonnage des masses : 02/2016 (Coffret F1)

04/2016 (Masse 10 kg et 20 kg )

DEFAUTS / ANOMALIES / OBSERVATIONS

Observations éventuelles : Frottement du plateau sur la ligne en production

Décision : conforme     Oui X   Non (

Date du constat : 08/04/2015	Nom : M.DUONG

Signature :

# Text boxes

- 3

1	4