CONSTAT DE VERIFICATION N° MXD 130715 10

SOCIETE PRESTATAIRE :	SOCIETE : BESTFOODS FRANCE

PLCD	ADRESSE : 54 712 LUDRES

6 Boucle de la Bergerie	SERVICE :

# 57070 St Julien Les Metz

IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT : NAUTA

Marque : BILANCAI	Portée maxi : 6 000 kg

Modèle : D430	Portée mini : 20 kg

N° de série : 187905	e : 1 kg

N° indent. Interne :  	Classe : IIII

X: Instrument hors métrologie légale 	Carnet métrologique : Non X Oui 

(à défaut EMT légale x 2)	Intégrité des scellements : Non X  Oui 

VERIFICATION DES CHARGES CENTREES ET EXCENTREES

|  |  | AVANT REGLAGE | APRES REGLAGE |
| --- | --- | --- | --- |
| EN CHARGE CENTRALE 2 3 1 4 5 - Poids de contrôle : 1000 kg - Incertitude : +/- 2 kg EN CHARGES EXCENTREES (2-3-4-5) - Poids de contrôle : 1000 kg - Incertitude : +/- 2 kg | 1 2 3 4 5 | 1000 kg 1000 kg 1000 kg 1000 kg |  |

VERIFICATION DE LA FIDELITE

|  |  | AVANT REGLAGE | APRES REGLAGE |
| --- | --- | --- | --- |
| Charge masse : 3355 kg | 1 2 3 4 5 6 | 3355 kg 3355 kg 3356 kg 3356 kg 3355 kg 3355 kg |  |

VERIFICATION DE L'EXACTITUDE DU DISPOSITIF DE MISE À ZERO ET DE TARE

Zéro	Tare			Mobilité

Oui X  Non 	Oui X  Non 			Oui X  Non

NAUTA

VERIFICATION DE LA JUSTESSE

|  |  |  | AVANT INTERVENTION |  | APRES INTERVENTION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POIDS DE CONTROLE | EMT +/- : | CHARGE CROISSANTE | CHARGE DECROISSANTE | CHARGE CROISSANTE | CHARGE DECROISSANTE |
| 1 2 3 4 5 1 nauta à vide + 1 000 + 2 000 1 nauta pleine + 1 000 + 2 000 | 0 kg 20 kg 500 kg 1 000 kg 2 000 kg 2 487 kg 3 487 kg 4 487 kg 3 355 kg 4 355 kg 5 355 kg | 1 kg 1 kg 1 kg 2 kg 2 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg | 0 kg 20 kg 500 kg 1 000 kg 2 000 kg 2 487 kg 3 488 kg 4 488 kg 3 355 kg 4 356 kg 5 356 kg | 0 kg 20 kg 500 kg 1 000 kg 2 000 kg 2 487 kg 3 488 kg 3 488 kg 3 355 kg 4 356 kg 5 356 kg |  |  |

MOYENS METROLOGIQUES MIS EN OEUVRE

- Procédures utilisées : Vérification périodique

- Masses étalons utilisées : Boîte M1 ; poids de 20 kg

- N° des certificats d'étalonnage des masses : certificat n° Z14 11098, certificat n° 15M0254

- Date de limite de validité d’étalonnage des masses : 09/2015 et 04/2016

DEFAUTS / ANOMALIES / OBSERVATIONS

Observations éventuelles

Décision : conforme     Oui X   Non 

Date du constat : 13 / 07 / 2015	Nom : M.DUONG

Signature :