DATE :  28/01/16

CLIENT : ALSA - LUDRES (54)

DESIGNATION :   Silo 5        SUCRE

APPAREIL	TYPE : W100	MARQUE : LAUMAS

MAX. : 75,00 t 		MIN. : 1,00 t			Dt. : 0,1 t

| CAPTEUR (S) | N° SERIE | TYPE | MARQUE | PORTEE | SENSIBILITE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° 1 | P861581A-06 | CSPM | REVERE | 25 000 kg | 2.0 mV/V |
| n° 2 | P861161A-06 | CSPM | REVERE | 25 000 kg | 2.0 mV/V |
| n° 3 | P861115A-06 | CSPM | REVERE | 25 000 kg | 2.0 mV/V |

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

| ISP3 | ISP3 | Poids Affiché | Capteur n°1 | Capteur n°2 | Capteur n°3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V(A+ A-) = 4.95 V | Test simulateur OK |  |  |  |  |
| V(M+M-) = 3.8 mV |  | 21.3 T | V(M+ M-) = 3.9 mV | V(M+ M-) = 3.4 mV | V(M+ M-) = 3.9 mV |
| R(M+M-) = 113 ( | R(A+A-) = 130 ( |  | Test isolement > 20 M( | Test isolement > 20 M( | Test isolement > 20 M( |

Remarques :  Vérification mécanique

Pas de raccord souple en sortie de vis

Les capteurs sont aux normes  ATEX

Intervenant : M.DUONG

# Text boxes

PLAN ASSURANCE QUALITE

Révision IPFNA

(Instrument de Pesage a Fonctionnement Non

Automatique)

Feuille 1/1

P.L.C.D.

6 Boucle de la Bergerie

57070 St JULIEN Lès METZ

Tél : 03 87 75 69 53

Fax : 03 87 37 39 00