CONSTAT DE VERIFICATION N° MXD 170715 03

SOCIETE PRESTATAIRE :	SOCIETE : ALSA

PLCD	ADRESSE : 54 712 LUDRES

6 Boucle de la Bergerie	SERVICE :

# 57070 St Julien Les Metz

IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT : TRIAGI 1

Marque : RED LION	Portée maxi : 1 000 kg

Modèle : PAXS 24VAC	Portée mini : 20 kg

N° de série : 132178	e : 1 kg          d : 1 kg

N° indent. Interne :  	Classe : III

X: Instrument hors métrologie légale 	Carnet métrologique : Non X Oui (

(à défaut EMT légale x 2)	Intégrité des scellements : Non X  Oui (

VERIFICATION DES CHARGES CENTREES ET EXCENTREES

|  |  | AVANT REGLAGE | APRES REGLAGE |
| --- | --- | --- | --- |
| EN CHARGE CENTRALE Poids de contrôle : Incertitude : +/- EN CHARGES EXCENTREES (2-3-4-5) Poids de contrôle : Incertitude : +/- | 1 2 3 4 5 | NON REALISABLE |  |

VERIFICATION DE LA FIDELITE

|  |  | AVANT REGLAGE | APRES REGLAGE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 2 3 4 5 6 | NON REALISABLE |  |

VERIFICATION DE L'EXACTITUDE DU DISPOSITIF DE MISE À ZERO ET DE TARE

Zéro	Tare			Mobilité

Oui X  Non (	Oui X  Non (			Oui X  Non

TRIAGI 1

VERIFICATION DE LA JUSTESSE

|  |  |  | AVANT INTERVENTION | APRES INTERVENTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POIDS DE CONTROLE | EMT +/- : | CHARGE CROISSANTE | CHARGE DECROISSANTE | CHARGE CROISSANTE | CHARGE DECROISSANTE |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 0 kg 20,1 kg 250,5 kg 500.3 kg 749.6 kg 1000.0 kg | 1 kg 1 kg 1 kg 2 kg 2 kg 2 kg | 0 kg 20 kg 250 kg 502 kg 750 kg 1000 kg | Vidange |  |  |

MOYENS METROLOGIQUES MIS EN OEUVRE

- Procédures utilisées : Vérification périodique avec de l’eau

- Débitmètre : modèle GPI n°A204LMS150 MA2

- N° des certificats d’étalonnage : N°D01200215

DEFAUTS / ANOMALIES / OBSERVATIONS

Observations éventuelles :

.

Décision : conforme     Oui X   Non (

Paramètre PAX :

range : 0.02 u	type : 4-20

decpt : 0	Asin : Imp

round : 1	An-Lo : 0

Filtr : 2.0	An-Hi : 978

Band : 0	Udt : 0.0

Pts : 2

Imp1 : 7.241

Dsp1 : 0

Imp2 : 8.858

Dsp2 : 500

Date du constat : 17/07/2015	Nom : M.DUONG   Signature :

# Text boxes

2	3

1

4	5