P.L.C.D. S.A.- 6 Boucle de la Bergerie - 57070 Saint-Julien lès Metz – France 
Tél. +33 3.87.75.69.53- Fax +33 3.87.37.39.00
Copyright © 2015 – PLCD Tous droits réservés

| NOTICE | BASIA 4 |
| --- | --- |

Sommaire

Sommaire	2

Ecrans principaux	4

Accès aux paramètres	5

Renseignement des paramètres	6

Paramètres métrologiques	6

Paramètres BASCULES SUR BANDE (1/2)	7

Paramètres BASCULES SUR BANDE (2/2)	8

Paramètres des entrées TOR	9

Paramètres des Sorties TOR	11

Paramètres des ENTREES ANA	12

Paramètres des sorties ANA	13

Paramètres des ports de communication RS232, RS485-1 et RS485-2	14

Paramètres du ports de communication Profibus	15

Paramètres du ports de communication CAN	16

Paramètres du reseau Ethernet	17

Paramètres du Modbus	18

Divers	19

Defauts	20

Accès aux réglages (Tarage, Etalonnage)	21

Code installateur	23

Description de la procédure de tarage statique du menu calibration	24

Description de la procédure d'étalonnage statique du menu calibration	26

Description de la procédure de tarage dynamique du menu calibration	28

Description de la procédure d'étalonnage dynamique du menu calibration	29

Schémas électriques	30

Carte mere	30

Alimentation du basia4	31

Entrée pesage	31

Entrées tout ou rien	32

Sorties tout ou rien	34

Entrées analogiques	35

Communication	36

Système	37

Listes des paramètres	38

Paramètres métrologiques	38

Paramètres vide BigBag	38

Paramètres des entrées TOR	38

Paramètres des Sorties TOR	39

Paramètres des ENTREES ANA	39

Paramètres des sorties ANA	39

Paramètres des ports de communication RS232, RS485-1 et RS485-2	40

Paramètres du port de communication Profibus	40

Paramètres du port de communication CAN	40

Paramètres du reseau Ethernet	40

Paramètres du Modbus	40

Paramètres DE L'IMPRIMANTE	40

Divers	41

Défauts	41

Accès aux réglages (Tarage, Etalonnage)	41

# Ecrans principaux

A la mise sous tension, l'opérateur visualise l'écran "MENU" / "Données production (1)" sur l'indicateur BASIA 4

Ce premier écran est différent selon la fonction qui est activée sur le BASIA 4.
On peut ainsi gérer avec le BASIA 4; un IPFNA, une bascule de circuit, une bascule intégratrice ou un doseur.

Cet écran permet de visualiser les données de production telles que le "Poids", le "Débit", la "Vitesse", le "Totalisateur partiel", ...

Suivant la le type de fonction activée dans le BASIA 4 (IPFNA, bascule de circuit, bascule intégratrice ou doseur), l'écran des données de production sera différent.

# Accès aux paramètres

Pour accéder aux paramètres, appuyez sur le bouton "Paramètres" dans le menu principal à gauche

Choisissez l'utilisateur "Installateur" et renseignez le mot de passe (par défaut 12345) puis appuyez sur "OK".

Le mot de passe "Client" est par défaut 1234.

# Renseignement des paramètres

## Paramètres métrologiques

| Paramètre | Synopsis |
| --- | --- |
| Unité de pesage | g /kg / t / lb |
| Portée maximum | Valeur de portée (utilisée pour le défaut poids max et pour calibrer la sortie analogique si elle est paramétrée en image du poids |
| Nb. chiffre derrière la virgule | Précision de lecture du poids. 3 chiffres maximum derrière la virgule |
| Echelon poids | Echelon de lecture du poids. Valeur = 0,001 à 500 par décimales 1, 2 ou 5 |
| Tolérance tare utilisateur | Zone en % de la portée maximale centrée sur la tare installateur dans laquelle un zéro utilisateur peut être effectué |
| Filtre poids (100ms) | Moyennes glissantes de mesures sur X * 100ms pour afficher un poids |
| Fréq. acquisition poids | Nombre de mesures de poids par seconde |
| Bande filtrage | Limite de variation de poids (par rapport à l'unité de pesage) dans laquelle le filtre est activé |
| Unité de pesage | g /kg / t / lb |
| Type fct. commandes | Exécution des actions (tarage, contrôles, RAZ totalisateurs, ...) par liaison série ou par entrées TOR. Couplé avec le mode LOCAL / DISTANT si le type de fonctionnement des commandes et par liaison série |
| Options | Active le mode doseur / préselection |
| Val. min capteur poids (inc) | Valeur en incrément minimale sous laquelle un défaut apparaît si le nombre d'incréments du capteur passe sous cette valeur |
| Val. max capteur poids (inc) | Valeur en incrément maximale au dessus de laquelle un défaut apparaît si le nombre d'incréments du capteur passe sous cette valeur |
| Date vérif (AAAAMMJJ) | Date de la dernière vérification de l'instrument au format AAAA = Année - MM = Mois - JJ = Jour |

Suivant la fonction activée (IPFNA, bascule de circuit, bascule intégratrice ou doseur), le menu en haut change ainsi que les paramètres relatifs.
On peut également voir en haut à droite si le BASIA 4 est en métrologie légale ainsi que les valeurs des 2 "compteurs". Le compteurs métrologique et le CRC des paramètres métrologiques.
Dans cet exemple, appuyez sur l'onglet "Bascule sur bande" en haut de page.

## Paramètres BASCULES SUR BANDE (1/2)

| Paramètre | Synopsis |
| --- | --- |
| Echelon de totalisation afficheur | Echelon est fonction de l'Unité de pesage. Valeur = 0,001 à 500 par décimales 1, 2 ou 5. |
| Echelon de sortie | Echelon de sortie utilisé si une sortie TOR envoie des impulsions à un compteur externe. Valeur = 0,001 à 500 par décimales 1, 2 ou 5. |
| Chiffre après virgule (vitesse) | Précision de lecture de la vitesse. 3 chiffres maximum derrière la virgule |
| Chiffre après virgule (débit) | Précision de lecture du débit. 3 chiffres maximum derrière la virgule |
| Débit nominal | Débit moyen utilisé sur la bascule sur bande |
| Débit minimal | Débit minimal en dessous de laquelle un défaut est détecté lorsque la bande est en fonctionnement |
| Débit maximal | Débit maximal au dessus du quel un défaut est détecté lorsque la bande est en fonctionnement. Cette valeur également utilisée pour calibrer la sortie analogique si elle est paramétrée en image du débit |
| Filtre débit | Moyenne pondérée sur les anciennes valeurs du débit |
| Correction débit prod.1 (%) | Correction en % appliquée au débit. Utilisé sur le produit 1. Par défaut 100%. Si on applique une correction de 101% alors le débit sera augmenté d'1% (Sélection sur entrée TOR BCD) |
| Correction débit prod.2 (%) | Correction en % appliquée au débit. Utilisé sur le produit 2. Par défaut 100%. Si on applique une correction de 101% alors le débit sera augmenté d'1% (Sélection sur entrée TOR BCD) |
| Correction débit prod.3 (%) | Correction en % appliquée au débit. Utilisé sur le produit 3. Par défaut 100%. Si on applique une correction de 101% alors le débit sera augmenté d'1% (Sélection sur entrée TOR BCD) |
| Correction débit prod.4 (%) | Correction en % appliquée au débit. Utilisé sur le produit 4. Par défaut 100%. Si on applique une correction de 101% alors le débit sera augmenté d'1% (Sélection sur entrée TOR BCD) |
| Limite zone morte (%) | Zone en % par rapport au débit maximal permettant de ne pas totaliser lorsque la bascule est en fonctionnement (débit = 0) |
| Limite zéro auto (%) | Zone en % par rapport au débit maximal autorisant un tarage automatique de la bande lorsque celle ci est en fonctionnement |
| Limite totalisation (%) | Seuil en % par rapport au débit maximal au delà du quel la bascule totalise |

## Paramètres BASCULES SUR BANDE (2/2)

| Paramètre | Synopsis |
| --- | --- |
| Long. tot. Bande (+retour)(m) | Longueur totale (avec le retour) de la bande qui transporte le produit et qui passe sur la bascule |
| Long. pesage (m) | Longueur de pesage mesurée entre 2 rouleaux |
| Circ. tambour mené (m) | Circonférence en mètre du tambour à l'opposé du moteur |
| Circ. tambour menant (m) | Circonférence en mètre du tambour qui est équipé du moteur |
| Nb. plots tambour mené | Nombre de plots installés sur le tambour mené (permet de mesuré la vitesse de la bande) |
| Nb. plots tambour menant | Nombre de plots installés sur le tambour mené (permet de mesuré la vitesse de la bande) |
| Nb. pulses avant réglage | Nombre d'impulsions (détection de plots) avant de lancer un réglage (permet à la bande d'atteindre sa vitesse de fonctionnement |
| Nb. tour bande pour réglage | Nombre de tour de bande à réaliser lors d'un tarage dynamique, étalonnage dynamique et contrôle |
| Long. bande contrôle (m) | Longueur de bande passée sur le bande lorsque l'on effectue un contrôle métrologique |
| Temps d'un tour de bande (s) | Valeur en secondes pour effectuer un tour de bande complet |
| Vitesse nominale (m/s) | Vitesse nominale de la bande utilisée pour le calcul des débits théoriques en mode contrôle avec les poids |
| Vitesse mini (m/s) | Vitesse minimale en dessous de laquelle un défaut est détecté lorsque la bande est en fonctionnement |
| Vitesse max (m/s) | Vitesse maximale au dessus de laquelle un défaut est détecté lorsque la bande est en fonctionnement. Cette valeur est également utilisée pour calibrer la sortie analogique si elle est paramétrée en image de la vitesse |
| Vitesse fixe (m/s) | Permet d'utiliser une vitesse fixe lorsqu'aucun détecteur de vitesse n'est installé sur la bande. Si le paramètre est différent de 0 alors ce paramètre est pris en compte lorsqu'une entrée "Marche" est active |

Appuyer sur l'onglet "Entrées / Sorties" en haut de page.

## Paramètres des entrées TOR

Cet écran permet de configurer les fonctions appliquées aux entrées TOR. On peut les inverser individuellement et aussi voir leur état.

| Paramètre | Synopsis |
| --- | --- |
| Entrée 1 (rapide) | Fonction appliquée sur l'entrée N°1 rapide (entrée rapide sur interruption processeur) |
| Entrée 2 (rapide) | Fonction appliquée sur l'entrée N°2 rapide (entrée rapide sur interruption processeur) |
| Entrée 1 | Fonction appliquée sur l'entrée N°1 |
| Entrée 2 | Fonction appliquée sur l'entrée N°2 |
| Entrée 3 | Fonction appliquée sur l'entrée N°3 |
| Entrée 4 | Fonction appliquée sur l'entrée N°4 |
| Entrée 5 | Fonction appliquée sur l'entrée N°5 |
| Entrée 6 | Fonction appliquée sur l'entrée N°6 |
| Entrée 7 | Fonction appliquée sur l'entrée N°7 |
| Entrée 8 | Fonction appliquée sur l'entrée N°8 |

| Fonction | Synopsis |
| --- | --- |
| Départ cycle | Permet de passer l'indicateur BASIA 4 en fonctionnement (totalisation activée). L'entrée reste à 1 tant que la bascule doit totaliser |
| Demande tarage | Lancer un tarage de la bande (le poids doit être compris dans la zone où le tarage utilisateur est accepté) |
| Acquittement défaut | Exécute un acquittement des défauts présents et non acquittés sur l'indicateur |
| Mode Local | Permet de passer en mode distant ou mode local (1 = distant / 0 = local) En mode distant, ce paramètre permet d'inhiber les commandes locales (tarages, contrôles, démarrage bande, ...) |
| Autorisation réglage | Cette entrée doit être à 1 pour exécuter une demande de tarage |
| Détecteur tambour mené | Mesure la vitesse de la bande en détectant les plots installés sur le tambour mené |
| Détecteur tambour menant | Mesure la vitesse de la bande en détectant les plots installés sur le tambour menant |
| Impression totalisateur 1 | Lance l'impression du totalisateur Partiel |
| Impression totalisateur 2 | Lance l'impression du totalisateur Global |
| RAZ totalisateur 1 | Effectue une remise à zéro du totalisateur Partiel |
| RAZ totalisateur 2 | Effectue une remise à zéro du totalisateur Global |
| Choix produit (BCD1) | Choix du N° du produit pour la correction du débit (fonctionnement par BCD sur 2 sorties) |
| Choix produit (BCD2) | Choix du N° du produit pour la correction du débit (fonctionnement par BCD sur 2 sorties) |

Appuyer sur l'onglet "Sorties TOR" dans le sous menu en haut de page.

## Paramètres des Sorties TOR

Cet écran permet de configurer les fonctions appliquées aux sorties TOR. On peut les inverser individuellement, voir leur état et également forcer leur état à 1 ou à 0

| Paramètre | Synopsis |
| --- | --- |
| Sortie 1 (relais) | Fonction appliquée sur la sortie N°1 avec relais |
| Sortie 2 (relais) | Fonction appliquée sur la sortie N°2 avec relais |
| Sortie 3 | Fonction appliquée sur la sortie N°3 |
| Sortie 4 | Fonction appliquée sur la sortie N°4 |
| Sortie 5 | Fonction appliquée sur la sortie N°5 |
| Sortie 6 | Fonction appliquée sur la sortie N°6 |
| Sortie 7 | Fonction appliquée sur la sortie N°7 |
| Sortie 8 | Fonction appliquée sur la sortie N°8 |

| Fonction | Synopsis |
| --- | --- |
| Défaut général | Activée lorsqu'un défaut est présent sur l'indicateur et si celui ci est géré en tant que défaut général |
| Réglage en cours | Activée lorsque la bascule est en cours de réglage |
| Défaut poids max | Activée lorsque le poids est supérieur à la portée maximale de la bascule |
| Défaut afficheur | Activée lorsqu'un défaut de communication est détecté avec l'afficheur BASIA 4 Display |
| Impulsion comptage totalisateur | Impulsion sur la sortie TOR lorsque le totalisateur franchit l'échelon spécifié dans le paramètre échelon de totalisation |
| Commande bande | Si l'entrée Départ cycle est à 1 alors cette sortie passe à 1 pour démarrer le moteur de la bande |
| Défaut débit max | Activée lorsque le débit est supérieur au débit maximal |
| Défaut débit min | Activée lorsque le débit est inférieur au débit minimal |
| Défaut vitesse min | Activée lorsque la vitesse de la bande est inférieur à la vitesse minimale |
| Défaut glissement | Activé lorsqu'un glissement de la bande est détecté. Il faut que la bande soit équipée de 2 détecteur de vitesse sur le tambour menant et le tambour mené |
| Simulateur vitesse | Envoi des impulsions sur une entrée TOR pour simuler une vitesse de bande |

Appuyer sur l'onglet "Entrées ANA" dans le sous menu en haut de page.

## Paramètres des ENTREES ANA

Cet écran permet de configurer les fonctions appliquées aux entrées ANA

| Paramètre | Synopsis |
| --- | --- |
| Entrée 1 | Fonction appliquée sur l'entrée N°1 |
| Entrée 2 | Fonction appliquée sur l'entrée N°2 |
| Corr. origine E. 1 | Correction appliquée sur l'origine de l'entrée ANA 1 pour avoir un 0mA ou 4mA parfait |
| Corr. origine E. 2 | Correction appliquée sur l'origine de l'entrée ANA 2 pour avoir un 0mA ou 4mA parfait |
| Corr. pente E. 1 | Correction appliquée sur la pente de l'entrée ANA 1 pour avoir un 20mA parfait |
| Corr. pente E. 2 | Correction appliquée sur la pente de l'entrée ANA 2 pour avoir un 20mA parfait |
| Type entrée 1 | Type d'entrée 1 en courant (0-20mA ou 4-20mA) |
| Type entrée 2 | Type d'entrée 2 en courant (0-20mA ou 4-20mA) |

| Fonction | Synopsis |
| --- | --- |
| Consigne | Consigne du débit ciblé. Valeur calibrée en fonction du débit maximal de la bascule |

Appuyer sur l'onglet "Sorties ANA" dans le sous menu en haut de page.

## Paramètres des sorties ANA

Cet écran permet de configurer les fonctions appliquées aux sorties ANA

| Paramètre | Synopsis |
| --- | --- |
| Sortie 1 | Fonction appliquée sur la sortie N°1 (peut être configurée en 0-20mA ou 4-20mA) |
| Sortie 2 | Fonction appliquée sur la sortie N°2 (peut être configurée en 0-20mA ou 4-20mA) |
| Corr. origine S. 1 | Correction appliquée sur l'origine de la sortie ANA 1 pour avoir un 0mA ou 4mA parfait |
| Corr. origine S. 2 | Correction appliquée sur l'origine de la sortie ANA 2 pour avoir un 0mA ou 4mA parfait |
| Corr. pente S. 1 | Correction appliquée sur la pente de la sortie ANA 1 pour avoir un 20mA parfait |
| Corr. pente S. 2 | Correction appliquée sur la pente de la sortie ANA 2 pour avoir un 20mA parfait |
| Type sortie 1 | Type de sortie 1 en courant (0-20mA ou 4-20mA) |
| Type sortie 2 | Type de sortie 2 en courant (0-20mA ou 4-20mA) |

| Fonction | Synopsis |
| --- | --- |
| Fonction | Synopsis |
| Débit | Recopie du débit. Valeur calibrée en fonction du débit maximal de la bascule |
| Poids | Recopie du poids. Valeur calibrée en fonction de la portée maximale de la bascule |
| Vitesse | Recopie du débit. Valeur calibrée en fonction de la vitesse maximale de la bascule |
| Régulation | Permet de contrôler la vitesse de la bande pour atteindre la consigne de débit demandée |

Appuyer sur l'onglet "Communication" dans le menu en haut de page.

## Paramètres des ports de communication RS232, RS485-1 et RS485-2

Cet écran permet de configurer les liaisons séries de l'indicateur pour lui permettre de communiquer avec divers périphériques (écran, PC, automate, imprimante, ...)

| Paramètre | Synopsis |
| --- | --- |
| Bauds | Vitesse de communication avec le périphérique (de 800 à 1843000) (par défaut 57600) |
| Parité | Parité du port de communication (sans, paire ou impaire) |
| Bits de données | Nombre de bits de données du port de communication (7 ou 8) |
| Bits de stop | Nombre de bits de stop du port de communication (1, 1.5 ou 2) |
| Mode de communication | Mode de communication du port de communication (ASCII ou Modbus) |
| Type de périphérique | Type de périphérique en communication avec l'indicateur (Imprimante, BASIA 4 Display, module ADAM 4024, mode débug, PC, Sorties ANA BASIA 4, module ADAM 4021, mode BASIA 4 SpeedWeigh) |
| Numéro Modbus | Numéro esclave Modbus de l'indicateur BASIA 4 sur le réseau Modbus (le BASIA 4 est toujours esclave) |
| Trame | Trame ASCII envoyée au périphérique (utile pour une imprimante par exemple) |

Appuyer sur l'onglet "Profibus" dans le sous menu en haut de page.

## Paramètres du ports de communication Profibus

Cet écran permet de configurer la liaison Profibus pour lui permettre de communiquer sur un bus Profibus avec un automate par exemple

| Paramètre | Synopsis |
| --- | --- |
| Numéro Profibus | Numéro esclave Profibus de l'indicateur BASIA 4 sur le réseau Profibus (le BASIA 4 est toujours esclave) |

Appuyer sur l'onglet "CAN Bus" dans le sous menu en haut de page.

## Paramètres du ports de communication CAN

Cet écran permet de configurer la liaison CAN pour lui permettre de communiquer sur un bus CAN avec un automate par exemple.

| Paramètre | Synopsis |
| --- | --- |
| Bauds | Vitesse de communication avec le périphérique (de 800 à 1843000) |
| Numéro module CAN | Numéro esclave CAN de l'indicateur BASIA 4 sur le réseau CAN (le BASIA 4 est toujours esclave) |

Appuyer sur l'onglet "Ethernet" dans le sous menu en haut de page.

## Paramètres du reseau Ethernet

Cet écran permet de configurer le réseau Ethernet pour lui permettre de communiquer en Modbus TCP/IP

| Paramètre | Synopsis |
| --- | --- |
| Adresse IP | Adresse IP de l'indicateur BASIA 4 |
| Masque | Masque réseau |

Appuyer sur l'onglet "Réglage, Tarage Bascule sur bade" dans le sous menu en haut de page.

## Paramètres du Modbus

Cet écran permet de configurer la communication entre l'afficheur BASIA 4 Display et l'indicateur BASIA 4.

| Paramètre | Synopsis |
| --- | --- |
| Num. Modbus Gén. | Numéro de l'esclave Modbus avec lequel l'afficheur BASIA 4 Display communique lorsqu'il n'y a qu'un seul indicateur BASIA 4 |
| Nb. Ind. | Nombre d'indicateur BASIA 4 avec lesquels l'afficheur BASIA 4 Display doit communiquer |
| Num. Modbus Ind. 1 | Numéro de l'esclave Modbus BASIA 4 numéro 1 (est égal au paramètre Num. Modbus Gén.) |
| Num. Modbus Ind. 2 | Numéro de l'esclave Modbus BASIA 4 numéro 2 |
| Num. Modbus Ind. 3 | Numéro de l'esclave Modbus BASIA 4 numéro 3 |
| Num. Modbus Ind. 4 | Numéro de l'esclave Modbus BASIA 4 numéro 4 |

Si un ou plusieurs paramètres sont modifiés, cliquez sur "Sauvegarder numéros" à droite de la page.

Des champs "Incréments (test lecture)" permettent de contrôler si le dialogue entre l'afficheur BASIA 4 Display et le ou les indicateurs BASIA 4 fonctionnement correctement.

Appuyer sur l'onglet "Divers" dans le menu en haut de page.

## Divers

Cet écran permet de configurer les paramètres généraux de l'indicateur BASIA 4.

| Paramètre | Synopsis |
| --- | --- |
| Repère site | Permet de donner un nom de repère site qui ser affiché en haut de toutes les pages |
| Heure | Heure de l'indicateur BASIA 4 |
| Date | Date de l'indicateur BASIA 4 |
| Mdp client | Mot de passe client permettant d'accéder aux paramètres (attention, ce mot de passe ne permet pas de modifier les paramètres métrologiques et réglages de l'indicateur BASIA 4 |
| Mdp installateur | Mot de passe installateur permettant d'accéder aux paramètres. L'installateur peut modifier tous les paramètres. Les tarages, étalonnages métrologiques peuvent être réalisé mais nécessitent la saisie d'un code aléatoire |
| Menu système | Permet d'afficher / cacher un menu système en bas à droite de l'écran. Utile pour modifier l'adresse IP de l'afficheur BASIA 4 Display et pour faire une mise à jour du logiciel installé dans l'afficheur BASIA 4 Display |
| Num. série | Numéro de série de l'indicateur BASIA 4 Display |
| Code balancier | Code utilisé pour la génération des codes de protection pour l'étalonnage, le tarage, ... |

Si les mots de passes sont modifiés, cliquez sur "Sauvegarde MDP" à droite de la page.

Appuyer sur l'onglet "Défauts" dans le menu en haut de page.

## Defauts

Cet écran permet de configurer le traitement des défauts de l'indicateur BASIA 4.

| Paramètre | Synopsis |
| --- | --- |
| Acquittement défauts automatique | Lorsque le défaut disparait, alors celui ci est acquitté automatiquement |
| Temporisation avant apparition défaut(s) | On attends x seconde avant de faire apparaître le défaut |
| Défauts .... | Liste des défauts qui sont traités par l'indicateur BASIA 4. Il est possible d'attribuer chaque défaut au défaut général (pour activer une sortie TOR) mais également de traiter le défaut après une temporisation |

Appuyer sur le l'onglet "Pesage" dans le menu en haut de page puis dans le sous menu "Etalonnage"

# Accès aux réglages (Tarage, Etalonnage)

Différentes étapes pour passer l'indicateur en métrologie légale :

1) avant de pouvoir effectuer un réglage de l'indicateur (zéro métrologique et/ou étalonnage métrologique), celui ci doit être en mode "SANS Métrologie Légale"

2) on effectue le zéro métrologique

3) on effectue l'étalonnage métrologique

4) on passe en mode "AVEC Métrologie Légale". Le compteur de modification s'incrémente de 1 et le CRC des paramètres métrologiques est calculé

5) En mode "AVEC Métrologie Légale" on ne peut plus modifier les paramètres d'étalonnage

6) Pour modifier les paramètres d'étalonnage, il faut alors repasser en mode "SANS Métrologie Légale". Le compteur de modifications s'incrémente alors de 1

| Paramètre | Synopsis |
| --- | --- |
| Nombre de points linéa. | Inactif |
| Pente Poids 1 | Valeur de la pente poids n° 1 |
| Pente Poids 2 | Inactif |
| Pente Poids 3 | Inactif |
| Pente Poids 4 | Inactif |
| Pente Poids 5 | Inactif |
| Valeur tare | Valeur de tare calculée (modifiable) de la tare réelle (unité = unité de pesage) |
| Seuils Poids 1 | Inactif |
| Seuils Poids 2 | Inactif |
| Seuils Poids 3 | Inactif |
| Seuils Poids 4 | Inactif |

Pour la mise en service métrologique de l'indicateur BASIA 4, le technicien devra effectuer dans l'ordre un :

- Tarage statique (en appuyant sur "Tarage statique")

- Etalonnage statique(en appuyant sur "Etalonnage statique")

- Tarage dynamique(en appuyant sur "Tarage dynamique") pour bascule intégratrice

- Etalonnage dynamique(en appuyant sur "Etalonnage dynamique") pour bascule intégratrice

# Code installateur

L'exécution d'une procédure de tarage ou d'étalonnage nécessite de saisir un code de validation résultant d'un code balancier et un d'un code aléatoire.

A la livraison du matériel, une feuille de code est transmise. Cette feuille contient 999 codes aléatoires différents.

Une fois validé, ce code est valable pendant 15 minutes.

# Description de la procédure de tarage statique du menu calibration

(REALISABLE PAR L'INSTALLATEUR)

Attention la machine doit être à l'arrêt et le poids complètement stable.

Bien vérifier les contraintes mécaniques.

Après vérification des contraintes mécaniques, le technicien appuie sur le bouton "Tarage".

Une fenêtre s'ouvre où il est nécessaire de renseigner un code de validation. Ce code se trouve sur la feuille des mots de passes qui vous a été remise à la livraison. Ce code de validation est fonction du code Balancier et du code Aléatoire. Il suffit de chercher le code de validation correspondant au code aléatoire.

L'indication "Tarage --" couleur bleue passe en indication "Tarage en cours" couleur verte.

A la fin de la séquence de tarage cette indication reprend son aspect initial. L'indication "Tarage OK" passe au vert, la valeur de poids passe à 0 et la valeur de tare est modifiée.

La séquence de tarage peut être annulée par le technicien en appuyant sur le bouton "Abandon".

Le technicien revient au menu précédent en appuyant sur la flèche située en haut de l'écran à droite.

# Description de la procédure d'étalonnage statique du menu calibration

(REALISABLE PAR L'INSTALLATEUR)

Attention la machine doit être à l'arrêt et le poids complètement stable.

Bien vérifier les contraintes mécaniques.

Le technicien met en place les poids étalons aux emplacements prédéfinis, vérifie que le nb. de pts. d'étalonnage est bien à "1", saisie la valeur du poids étalons puis appuie sur le bouton "Etalonner".

Une fenêtre s'ouvre où il est nécessaire de renseigner un code de validation. Ce code se trouve sur la feuille des mots de passes qui vous a été remise à la livraison. Ce code de validation est fonction du code Balancier et du code Aléatoire. Il suffit de chercher le code de validation correspondant au code aléatoire.

L'indication "Etalonnage --" couleur bleue passe en indication "Etalonnage en cours" couleur verte.

A la fin de la séquence d'étalonnage cette indication reprend son aspect initial. L'indication "Etalonnage OK" passe au vert, la valeur de poids passe à la même valeur que le poids étalon et la valeur de pente est modifiée.

La séquence d'étalonnage peut être annulée par le technicien en appuyant sur le bouton "Abandon".

Le technicien revient au menu précédent en appuyant sur la flèche située en haut de l'écran à droite.

# Description de la procédure de tarage dynamique du menu calibration

(REALISABLE PAR L'INSTALLATEUR)

Attention la bande doit être en fonctionnement.

Après vérification que la bande est complètement vide et libre de contrainte mécanique, le technicien appuie sur le bouton "Tarage".

L'indication "Tarage --" couleur bleue passe en indication "Tarage en cours" couleur verte. L'indication numérique du nombre de pulse avant validation passe du nombre à atteindre à 0 pour le "nb. de pulse avant réglage" puis pour le "nb. de tour pour réglage".

A la fin de la séquence de tarage cette indication reprend son aspect initial. L'indication "Tarage OK" passe au vert, la valeur de poids passe à 0 et la valeur de tare est modifiée.

La séquence de tarage peut être annulée par le technicien en appuyant sur le bouton "Abandon".

Le technicien revient au menu précédent en appuyant sur la flèche située en haut de l'écran à droite.

# Description de la procédure d'étalonnage dynamique du menu calibration

(REALISABLE PAR L'INSTALLATEUR)

Attention la bande doit être en fonctionnement.

La bande doit être complètement vide et libre de contrainte mécanique.

Le technicien saisie la valeur du poids étalon.

Le technicien met en place les poids étalons aux emplacements prédéfinis puis appuie sur le bouton "Etalonner".

L'indication "Etalonnage --" couleur bleue passe en indication "Etalonnage en cours" couleur verte. L'indication numérique du nombre de pulse avant validation passe du nombre à atteindre à 0 pour le "nb. de pulse avant réglage" puis pour le "nb. de tour pour réglage".

A la fin de la séquence d'étalonnage cette indication reprend son aspect initial. L'indication "Etalonnage OK" passe au vert, la valeur de poids passe à la même valeur que le poids étalon et la valeur de pente est modifiée.

La séquence d'étalonnage peut être annulée par le technicien en appuyant sur le bouton "Abandon".

Le technicien revient au menu précédent en appuyant sur la flèche située en haut de l'écran à droite.

# Schémas électriques

## Carte mere

Liaison série PC

Liaison série RS232

Liaison série RS485

Entrées tout ou rien

Alimentation 24VDC

Sorties tout ou rien

Profibus

Pesons

Entrées analogiques

Entrées tout ou rien

## Alimentation du basia4

L’électronique de pesage Basia4 doit être alimentée en 24VDC redressé filtré.
Il est important de bien veiller au raccordement de la terre sur la borne – de l’alimentation.

0VDC

24VDC

## Entrée pesage

PESONS

Cavaliers à rajouter dans le cas de capteurs 4 fils

## Entrées tout ou rien

Il existe 2 types d’entrées tout ou rien :

- 8 entrées classiques,

- 2 entrées sur interruption (comptage rapide)

Ce sont des entrées NPN (24VDC commun)

ENTREES TOUT OU RIEN CLASSIQUES (IN1 à IN8L)

Le jumper IN24COM permet de raccorder la borne + des entrées IN1 à IN6 au 24VDC. Si ce jumper est en place, il est inutile de raccorder les bornes + au 24VDC pour les entrées IN1 à IN6. Ce raccordement au 24VDC est nécessaire dans tous les cas pour les entrées IN7L et IN8L.

Pour activer une entrée, il suffit, de raccorder la borne – au 0VDC.

ENTREES TOUT OU RIEN SUR INTERRUPTION (INT1 et INT2)

Ces 2 entrées tout ou rien sous interruption permettent de connecter des entrées rapides comme des codeurs.

## Sorties tout ou rien

Il existe 2 types de sorties tout ou rien :

- 2 sorties relais (REL1 et REL2),

- 6 sorties optocouplées (OUT3 à OUT8).

SORTIES RELAIS (REL1 et REL2)

SORTIES OPTOISOLEES (OUT3 à OUT8)

## Entrées analogiques

L’électronique Basia4 dispose de 2 entrées analogiques (non différentielles) :

- 1 entrée 0-20mA

- 1 entrée 0-10V

## Communication

Connecteur pour RS485-1 et RS485-2

RS485

Résistance de terminaison RS485-2

Cavaliers pour polarisation lignes RS485-2

RS232

## Système

RESET CARTE MERE

Reset

Un shunt de ces 2 broches entraine un reset de la carte mère.

PARAMETRES SYSTEMES

Paramètres usine

Un shunt de ces 2 broches entraine une initialisation de tous les paramètres aux paramètres usine.

# Listes des paramètres

## Paramètres métrologiques

| Paramètres | Valeurs |
| --- | --- |
| Unité de pesage |  |
| Portée maximum |  |
| Nb. chiffre derrière la virgule |  |
| Echelon poids |  |
| Tolérance tare utilisateur |  |
| Filtre poids (100ms) |  |
| Fréq. acquisition poids |  |
| Bande filtrage |  |
| Type fct. commandes |  |
| Options |  |
| Val. min capteur pds (inc) |  |
| Val. max capteur pds (inc) |  |
| Nb échelons stabilité |  |
| Temps pour stabilité (s) |  |
| Date vérif. (AAAAMMJJ) |  |

## Paramètres des entrées TOR

| Paramètres | Valeurs |
| --- | --- |
| Entrée 1 (rapide) |  |
| Entrée 2 (rapide) |  |
| Entrée 1 |  |
| Entrée 2 |  |
| Entrée 3 |  |
| Entrée 4 |  |
| Entrée 5 |  |
| Entrée 6 |  |
| Entrée 7 |  |
| Entrée 8 |  |

| Fonctions | Valeurs |
| --- | --- |
| Départ cycle |  |
| Demande tarage |  |
| Acquittement défaut |  |
| Mode Local |  |
| Autorisation réglage |  |
| Détecteur tambour mené |  |
| Détecteur tambour menant |  |
| Impression totalisateur 1 |  |
| Impression totalisateur 2 |  |
| RAZ totalisateur 1 |  |
| RAZ totalisateur 2 |  |
| Choix produit (BCD1) |  |
| Choix produit (BCD2) |  |

## Paramètres des Sorties TOR

| Paramètres | Valeurs |
| --- | --- |
| Sortie 1 (relais) |  |
| Sortie 2 (relais) |  |
| Sortie 3 |  |
| Sortie 4 |  |
| Sortie 5 |  |
| Sortie 6 |  |
| Sortie 7 |  |
| Sortie 8 |  |

| Fonctions | Valeurs |
| --- | --- |
| Défaut général |  |
| Réglage en cours |  |
| Défaut poids max |  |
| Défaut afficheur |  |
| Impulsion comptage totalisateur |  |
| Commande bande |  |
| Défaut débit max |  |
| Défaut débit min |  |
| Défaut vitesse min |  |
| Défaut glissement |  |
| Simulateur vitesse |  |

## Paramètres des ENTREES ANA

| Paramètres | Valeurs |
| --- | --- |
| Entrée 1 |  |
| Entrée 2 |  |

| Fonction | Valeur |
| --- | --- |
| Consigne |  |

## Paramètres des sorties ANA

| Paramètres | Valeurs |
| --- | --- |
| Sortie 1 |  |
| Sortie 2 |  |
| Corr. origine S. 1 |  |
| Corr. origine S. 2 |  |
| Corr. pente S. 1 |  |
| Corr. pente S. 2 |  |
| Type sortie 1 |  |
| Type sortie 2 |  |

| Fonctions | Valeurs |
| --- | --- |
| Fonction |  |
| Débit |  |
| Poids |  |
| Vitesse |  |
| Régulation |  |

## Paramètres des ports de communication RS232, RS485-1 et RS485-2

| Paramètres | valeurs |
| --- | --- |
| Bauds |  |
| Parité |  |
| Bits de données |  |
| Bits de stop |  |
| Mode de communication |  |
| Type de périphérique |  |
| Numéro Modbus |  |
| Type d'imprimante |  |

## Paramètres du port de communication Profibus

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Numéro Profibus |  |

## Paramètres du port de communication CAN

| Paramètres | Valeurs |
| --- | --- |
| Bauds |  |
| Numéro module CAN |  |

## Paramètres du reseau Ethernet

| Paramètres | Valeurs |
| --- | --- |
| Adresse IP |  |
| Masque |  |

## Paramètres du Modbus

| Paramètres | Valeurs |
| --- | --- |
| Num. Modbus Gén. |  |
| Nb. Ind. |  |
| Num. Modbus Ind. 1 |  |
| Num. Modbus Ind. 2 |  |
| Num. Modbus Ind. 3 |  |
| Num. Modbus Ind. 4 |  |

## Paramètres DE L'IMPRIMANTE

| Paramètres | Valeurs |
| --- | --- |
| Entête 1 |  |
| Entête 2 |  |
| Entête 3 |  |
| Pied de page 1 |  |
| Pied de page 2 |  |
| Pied de page 3 |  |
| Nombre lignes fin de ticket |  |
| Numéro de ticket |  |
| Imprime logo |  |

## Divers

| Paramètres | Valeurs |
| --- | --- |
| Repère site |  |
| Heure |  |
| Date |  |
| Mdp client |  |
| Mdp installateur |  |
| Menu système |  |
| Numéro série |  |
| Code balancier |  |
| Type prog. B4 |  |
| Type prog. Display |  |

## Défauts

| Paramètres | Valeurs |
| --- | --- |
| Acquittement défauts automatique |  |
| Temporisation avant apparition défaut(s) |  |
| Défauts .... |  |

## Accès aux réglages (Tarage, Etalonnage)

| Paramètres | Valeurs |
| --- | --- |
| Nombre de points linéa. |  |
| Pente Poids 1 |  |
| Pente Poids 2 |  |
| Pente Poids 3 |  |
| Pente Poids 4 |  |
| Pente Poids 5 |  |
| Valeur tare |  |
| Seuils Poids 1 |  |
| Seuils Poids 2 |  |
| Seuils Poids 3 |  |
| Seuils Poids 4 |  |